S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA – WERSJA ZMODYFIKOWANA UWZGLĘDNIAJĄCA ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ NOWE ILOŚCI BADAŃ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5/9

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 125 000 EURO, na:  „Dostawa niezbędnych odczynników do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą nowych analizatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy”

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – kodeks cywilny.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 11/P/2010

Wykonawcy we wszystkich kontaktach winni powoływać się na ten znak.

W całym postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie z zachowaniem stosownych terminów.

Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest :

1.1.Dzierżawa dwóch nowych analizatorów hematologicznych 5 DIFF wraz z osprzętem i oprogramowaniem spełniających następujące wymagania:

| l.p. | Graniczne parametry podstawowe |
| --- | --- |
| Automatyczny analizator: |  |
| 1. | Analizator hematologiczny 5 DIFF, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale 2009r) o wydajności co najmniej 80 oznaczeń na godzinę (tryb manualny i automatyczny) wykonujący samodzielnie całą procedurę od pobrania materiału z badanej próbki krwi do przesłania wyniku do komputera |
| 2. | Posiadający oprogramowanie w języku polskim |
| 3. | Posiadający znak CE |
| 4. | Dokonujący pomiaru parametrów: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT z wykresami (histogramami): RBC, WBC, PLT |
| 5. | Dokonujący pomiaru parametrów rozdziału WBC: neutrocytów, eozynocytów, bazocytów, limfocytów, monocytów wraz z graficznym przedstawieniem matrycy rozdziału WBC |
| 6. | Posiadający możliwość nieprzerwanej pracy w trybie CBC i CBC+ 5 DIFF minimum 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu |
| 7. | Zakres liniowości dla oznaczanych parametrów: - RBC: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 7x106/µl - WBC: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 250x103/µl lub WBC: 0-200x109/L; - PLT: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 1,9x106/µl - HGB: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 24 g/dl - HCT dolna nie więcej niż 0%, górna nie mniej niż 67% |
| 8. | Posiadający możliwość wykrywania agregacji trombocytów w materiale badanym oraz wyświetlania odpowiedniej flagi |
| 9. | Posiadający możliwość flagowania wyników patologicznych |
| 10. | Posiadający możliwość manualnego podawania próbki krwi (zamkniętej lub otwartej) oraz za pomocą automatycznego podajnika dostosowanego do probówek jednorazowych różnego typu systemów zamkniętych, przy czym minimalna objętość krwi niezbędna do analizy nie większa niż 100 µl |
| 11. | Posiadający możliwość uzupełniania próbek w podajniku w każdym momencie bez przerywania pracy analizatora |
| 12. | Posiadający możliwość automatycznego rozcieńczania próbek krwi |
| 13. | Posiadający system zabezpieczenia przed mikroskrzepami |
| 14. | Posiadający system zabezpieczenia przed kontaminacją badanej próbki |
| 15. | Posiadający system automatycznego czyszczenia igły aspirującej |
| Wymagania dodatkowe: |  |
| 1. | Możliwość wykonywania badań tylko przez osoby upoważnione |
| 2. | Możliwość identyfikacji osoby wykonującej badanie na wydruku pojedynczego wyniku oraz na wydruku zbiorczym dziennym |
| 3. | Możliwość identyfikacji próbki krwi poprzez kod kreskowy (wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek krwi oraz dla krwi kontrolnej) |
| 4. | Możliwość wprowadzania danych personalnych dawcy/ pacjenta za pomocą klawiatury oraz przy użyciu czytnika kodu kreskowego z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 5. | W przypadku powtarzania badania możliwość drukowania wyniku z zaznaczeniem wyniku ostatecznego wraz z danymi personalnymi dawcy/pacjenta z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 6. | Możliwość umieszczenia na wyniku badania zakresów wartości prawidłowych oznaczanych parametrów hematologicznych |
| 7. | Możliwość drukowania zbiorczych raportów wyników badań z numerem donacji oraz z danymi personalnymi pacjentów (nazwisko, imię, data urodzenia) z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 8. | Możliwość drukowania pojedynczych wyników badań tylko z numerem donacji |
| 9. | Możliwość drukowania pojedynczych wyników badań z numerem donacji i z danymi personalnymi dawców (nazwisko, imię, data urodzenia) z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 9. | Automatyczna transmisja wyników badań do systemu komputerowego BANK KRWI od momentu zainstalowania analizatora w pracowni. Wymagana jest automatyczna transmisja wyników wykonanych badań do systemu Bank Krwi bez potrzeby zleceń. W sprawach technicznych dot. transmisji proszę kontaktować się z firmą Asseco Poland S.A – Biuro w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2 (Edyta Sosnowska-Potempa – tel. +48 32 3595268, Wiktor Kopeć – +48 508 016 967), twórcą systemu Bank Krwi. |
| 10. | Możliwość przechowywania w pamięci analizatora wyników z histogramami |
| 11. | Możliwość trwałej automatycznej archiwizacji wykonywanych analiz w formie elektronicznej |
| System kontroli jakości badań: |  |
| 1. | System kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną |
| 2. | Możliwość drukowania dziennych i zbiorczych miesięcznych raportów krwi kontrolnej |
| 3. | Zapewnienie udziału w niezależnej kontroli zewnątrz laboratoryjnej wskazanej przez zamawiającego (4xrok) |
| Dodatkowe wyposażenie/wymiary: |  |
| 1. | Analizator wyposażony w wewnętrzne lub zewnętrzne oprogramowanie w języku polskim wraz z zestawem komputerowym (komputer, monitor, klawiatura, UPS) |
| 2. | Analizator wyposażony w drukarkę laserową |
| 3. | Wymiary analizatora: głębokość nie większa niż 60 cm |
| 4. | Instrukcja obsługi analizatora i całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu w języku polskim |
| Obowiązki Wykonawcy: |  |
| 1. | Wykonawca zapewni sprawność urządzeń (analizator i dodatkowe wyposażenie) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy |
| 2. | Wykonawca zapewni 9 miesięczny termin ważności odczynników od daty dostawy |
| 3. | Wykonawca zapewni 3 miesięczny termin ważności krwi kontrolnej od daty dostawy |
| 4. | Wykonawca zapewni sprawność zamontowanych części zamiennych (podzespołów) przez okres nie krótszy niż sprawność analizatora |
| 5. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis (robocizna, koszt wymienianych części/podzespołów dojazdy, koszty delegacji) w okresie 36 miesięcy od daty dostawy i realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 6. | Czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii. Możliwość zgłaszania awarii od pon do pt , w godzinach 8-18, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. |
| 7. | W przypadku wystąpienia poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, Wykonawca wstawi zamienny analizator o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. |
| 8. | Bezpłatny roczny przegląd i walidacja zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producenta |
| 9. | Bezpłatna walidacja po dostawie analizatora do siedziby Zamawiającego przed rozpoczęciem eksploatacji i po każdej naprawie |
| 10. | Aktualizacja oprogramowania analizatora w czasie trwania umowy. |

1.2. dostawa odczynników do badań morfologii krwi, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej do codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 151 000 oznaczeń morfologii krwi, w tym 98 000 morfologii bez rozmazu i 53 000 morfologii z rozmazem na dwóch analizatorach 5DIFF w okresie 36 miesięcy

1.3. Dzierżawa jednego nowego analizatora hematologicznego 3 DIFF wraz z osprzętem i oprogramowaniem  spełniającego następujące wymagania:

| l.p. | Graniczne parametry podstawowe |
| --- | --- |
| Automatyczny analizator: |  |
| 1. | Analizator hematologiczny 3 DIFF, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kw. 2009 r.) o wydajności co najmniej 50 oznaczeń na godzinę wykonujący samodzielnie całą procedurę od pobrania materiału z badanej próbki krwi do przesłania wyniku do komputera |
| 2. | Posiadający oprogramowanie w języku polskim |
| 3. | Posiadający znak CE |
| 4. | Dokonujący pomiaru parametrów: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT |
| 5. | Dokonujący pomiaru parametrów rozdziału WBC |
| 6. | Posiadający możliwość nieprzerwanej pracy minimum 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu |
| 7. | Zakres liniowości dla oznaczanych parametrów: - RBC: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 7x106/µl lub (1012/L) 0,20-8,00 - WBC: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 100x103/µl lub (109/L) 0,3-99,9 - PLT: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 1,9x106/µl lub (109/L) 10-999 - HGB: dolna nie więcej niż 0,0/ µl, górna nie mniej niż 24 g/dl lub (g/L) 10-250 - HCT: dolna nie więcej niż 0%, górna nie mniej niż 70% |
| 8. | Posiadający możliwość flagowania wyników patologicznych |
| 9. | Posiadający możliwość manualnego podawania próbki krwi (zamkniętej lub otwartej) w probówkach jednorazowych różnego typu systemów zamkniętych, przy czym minimalna objętość krwi niezbędna do analizy nie większa niż 100 µl |
| 10. | Posiadający system zabezpieczenia przed mikroskrzepami |
| 11. | Posiadający system zabezpieczenia przed kontaminacją badanej próbki |
| 12. | Posiadający system automatycznego czyszczenia igły aspirującej |
| Wymagania dodatkowe: |  |
| 1. | Możliwość wykonywania badań tylko przez osoby upoważnione |
| 2. | Możliwość identyfikacji osoby wykonującej badanie na wydruku pojedynczego wyniku oraz na wydruku zbiorczym dziennym |
| 3. | Identyfikacja próbki krwi poprzez kod kreskowy (zewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek krwi oraz dla krwi kontrolnej) |
| 4. | Możliwość wprowadzania danych personalnych dawcy/ pacjenta za pomocą klawiatury oraz przy użyciu czytnika kodu kreskowego z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 5. | Możliwość drukowania zbiorczych raportów wyników badań z numerem donacji oraz z danymi personalnymi pacjentów (nazwisko, imię, data urodzenia) z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 8. | Możliwość drukowania pojedynczych wyników badań z numerem donacji i z danymi personalnymi dawców (nazwisko, imię, data urodzenia) z uwzględnieniem liternictwa polskiego |
| 9. | Automatyczna transmisja wyników badań do systemu komputerowego BANK KRWI od momentu zainstalowania analizatora w pracowni. Wymagana jest automatyczna transmisja wyników wykonanych badań do systemu Bank Krwi bez potrzeby zleceń. W sprawach technicznych dot. transmisji proszę kontaktować się z firmą Asseco Poland S.A – Biuro w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2 (Edyta Sosnowska-Potempa – tel. +48 32 3595268, Wiktor Kopeć – +48 508 016 967), twórcą systemu Bank Krwi. |
| System kontroli jakości badań: |  |
| 1. | System kontroli jakości z opcja statystyczną i graficzną |
| 2. | Możliwość drukowania dziennych i zbiorczych miesięcznych raportów krwi kontrolnej |
| 3. | Zapewnienie udziału w niezależnej kontroli zewnątrz laboratoryjnej wskazanej przez zamawiającego (4xrok) |
| Dodatkowe wyposażenie/wymiary: |  |
| 1. | Analizator wyposażony w wewnętrzne lub zewnętrzne oprogramowanie w języku polskim wraz z zestawem komputerowym (komputer, monitor, klawiatura, UPS) |
| 2. | Analizator wyposażony w drukarkę laserową |
| 3. | Instrukcja obsługi analizatora i całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu w języku polskim |
| Obowiązki Wykonawcy: |  |
| 1. | Wykonawca zapewni sprawność urządzeń (analizator i dodatkowe wyposażenie) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy |
| 2. | Wykonawca zapewni 9 miesięczny termin ważności odczynników od daty dostawy |
| 3. | Wykonawca zapewni 3 miesięczny termin ważności krwi kontrolnej od daty dostawy |
| 4. | Wykonawca zapewni sprawność zamontowanych części zamiennych (podzespołów) przez okres nie krótszy niż sprawność analizatora |
| 5. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis (robocizna, koszt wymienianych części/podzespołów dojazdy, koszty delegacji) w okresie 36 miesięcy od daty dostawy i realizowany w siedzibie Zamawiającego |
| 6. | Czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii. Możliwość zgłaszania awarii od pon do pt , w godzinach 8-18, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. |
| 7. | W przypadku wystąpienia poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, Wykonawca wstawi zamienny analizator o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. |
| 8. | Bezpłatny roczny przegląd i walidacja zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producenta |
| 9. | Bezpłatna walidacja po dostawie analizatora do siedziby Zamawiającego przed rozpoczęciem eksploatacji i po każdej naprawie |
| 10. | Aktualizacja oprogramowania analizatora w czasie trwania umowy. |

1.4. dostawa odczynników do badań morfologii krwi, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej do codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 18 300 oznaczeń morfologii krwi na analizatorze 3DIFF w okresie 36 miesięcy

2. Przedmiot zamówienia wg CPV

2.1. 33 69 62 00-7 – odczynniki do badania krwi

2.2. 33 10 00 00-1 – urządzenia medyczne

# 3. Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej dostawy, instalacji, uruchomienia i walidacji analizatorów wraz z osprzętem oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń odpowiednio: do RCKiK we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 i do Oddziału Terenowego w Głogowie, ul. Kościuszki 15

3.2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatorów wraz z osprzętem w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3.3. Miejsce dostawy i  instalacji dwóch analizatorów  5DIFF wraz z osprzętem: Pracownia Hematologiczna, parter, budynek RCKiK we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, w godzinach od 8-13.

Miejsce instalacji jednego analizatora 3DIFF wraz z osprzętem: Oddział Terenowy w Głogowie, ul. Kościuszki 15, w godzinach od 8-13.

3.4. Dostawa  (średnio 2 razy w miesiącu) odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych sukcesywnie na pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych  od  daty złożenia zamówienia, odpowiednio do magazynu mieszczącego się w  siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 13 i  do OT w Głogowie w, ul. Kościuszki 15, w godzinach od 8-13.

3.5. Jednostkową dostawę uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu zamówionej ilości i rodzaju zamawianego asortymentu  do miejsca dostawy wskazanego na zamówieniu.

3.6. Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt odpowiednio:  do RCKiK we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 i do Oddziału Terenowego w Głogowie, ul. Kościuszki 15

4. Termin płatności

4.1. Z tytułu czynszu dzierżawnego analizatora – płatność realizowana będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT  wystawionej na koniec miesiąca, którego płatność dotyczy;

4.2 Za każdorazową dostawę odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych  - płatność będzie realizowana sukcesywnie za każdą zrealizowaną dostawę w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT .

4.3. Na fakturach musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.

## II. WARUNKI JAKIE  MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp  oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków w postępowaniu:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:

- Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 1 pzp. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp

- Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 1 pzp. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 1 pzp. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust.1 pkt 1 pzp. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 
 W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 1-10, ust 2 Ustawy P.z.p.,

- Wykonawcy, których oferta została wybrana, przedłożą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. III. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

## III. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych  (załącznik nr 1)

- Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Oświadczenie o formie wadium. (Jeżeli wadium jest wniesione w formie  poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty  oświadczenie Wykonawcy o wybranej formie dokumentu wadialnego, który zostanie złożony w   formie  oryginału w sekretariacie Zamawiającego tj. w pokoju nr S.3.07 A do dnia 07-06-2010 do godz. 09:00).

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 4)

- Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 5)

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane powinien złożyć odpowiednio dokumenty zgodnie z § 4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda  od wykonawcy przedstawienia dodatkowo  w odniesieniu do tych podmiotów stosownych  dokumentów wymienionych w pkt III ppkt  3-4 w SIWZ oraz złożą oświadczenie o podwykonawcach na postawie art. 36 ust.4 (załącznik nr 2)

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- dokument potwierdzający, że  oferowane wyroby medyczne  zostały zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 04. Nr 93, poz. 896). odrębnie dla każdego wyrobu medycznego

- Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego wpisowi nie podlega -  odrębnie dla każdego wyrobu medycznego

- deklaracja zgodności potwierdzającą oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych znakiem CE , o którym mowa w  ustawie z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.. Nr 93, poz. 896)- odrębnie dla każdego wyrobu medycznego i analizatora

- Specyfikacja techniczna do zaoferowanych  analizatorów wraz z osprzętem

Ww. dokumenty  mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (oprócz dokumentu z poz.1).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

## IV. WYJAŚNIENIA  DOTYCZĄCE  SIWZ

1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1  lub dotyczy udzielnych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1

4. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl

5. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza ją na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i  informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszcza ją na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych:  kierownik działu laboratoryjnego – dr Elżbieta Klausa: fax - 071/328 17 13,

- w sprawach formalnych:  kierownik działu administracyjno-gospodarczego – mgr Iwona Mrowiec-Pawlik, st. referent ds. zamówień publicznych–  mgr Marta Skoczylas-Płonka - fax - 071/328 17 13.

7. Kontaktowanie się ze wskazanymi osobami może odbywać się jedynie w formie faxu lub pocztą.

###### V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl oraz można odebrać osobiście/otrzymać pocztą, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu prośby o jej udostępnienie. Zamawiający zobowiązuje się przesłać SIWZ przesyłką poleconą w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2. Wymagania i zalecenia ogólne:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,

- wymaga się, by oferta była przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, złożoną tak, aby uniemożliwić jej zdekompletowanie (np. spięta, zszyta),

- oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty ,

- w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,

- wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresacie, numerem sprawy,  firmie (nazwie) oraz adresie Wykonawcy.

- wszystkie strony/kartki oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, winny być ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron/kartek na którą składa się oferta wraz z załącznikami,

- Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

- Wymaga się, by oferta cenowa była wyrażona w PLN.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7.   Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

8.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# VI. WADIUM

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3500 PLN,

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia

9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank – ING BANK ŚLĄSKI O/Wrocław, konto nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753

Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego w pok. nr S.3.07. Nie należy załączać oryginału przelewu wadium w pieniądzu do oferty.

3.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.

Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 07-06-2010 do godz. 9.00.

5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.Wykonawca, który nie wniesie wadium w pieniądzu lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium (wzór załącznik nr 6) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ar.25 ust.1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

  - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofercie,

  - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż nie posiada umowy z bankiem prowadzącym rachunek w zakresie potwierdzania podpisów i  przekazywania wniosków z tytułu wadium.

Dokumenty wadialne zawierające warunek: przekazania żądania wypłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, jako Beneficjenta gwarancji, który miałby potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do  osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego, jako Beneficjenta gwarancji, - nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

###### VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie - sekretariacie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża  5/9 do dnia 07-06-2010 do godz. 9:00 lub przesłać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem: ZMIANA.

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
 sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie 
 powinno być opatrzone napisem: WYCOFANIE.

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VIII. TERMIN  OTWARCIA  OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-06-2010 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok.S.406. 
 2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku  nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
 3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

- Cena oferty będzie rozumiana jako DDP (zgodnie z  Incoterms 2000) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku w pomieszczeniu magazynowym wskazanym przez Zamawiającego

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

2. Cenę oferty, należy podać w obowiązujących jednostkach pieniężnych, tj. w pełnych złotych i zaokrąglonych zgodnie z zasadami matematycznymi groszach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Definicję ceny dla potrzeb zamówień publicznych zastosowano z ustawy z dnia 5 lipca 2001 (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 art. 3 ust.1) o cenach oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U Nr 16, poz. 79, art. 1 ust.2) o denominacji złotego. Sposób zaokrąglenia został określony w §9, ust. 6  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r., nr 95, poz. 798).

3.Do oceny będzie brana pod uwagę wartość ogólna oferty – brutto. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena oferty  brutto zostanie wprowadzona do umowy i nie może ulec podwyższeniu w czasie jej realizacji.

##### X. KRYTERIA OCENY OFERT.

Cena – 100%

Jedynym kryterium oceny ofert pozostaje jej cena uwzględniająca wszelkie rabaty i upusty oraz koszty  związane z dostawą, której przyporządkowuje się wartość punktową wg wzoru:

cena minimalna

Wartość punktowa oferty  =  -------------------------- X R

cena oferowana

Za kryterium cena Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R)100%  maksymalnie 100 pkt.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

XI. ROZLICZENIA FINANSOWE

- Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

2. Termin płatności: z tytułu czynszu dzierżawnego analizatora – płatność realizowana będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT  wystawionej na koniec miesiąca, którego płatność dotyczy;

3. Termin płatności: za każdorazową dostawę odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych  - płatność będzie realizowana sukcesywnie za każdą zrealizowaną dostawę w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT .

## XII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z  wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ((Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

2. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona .

3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.3 Ustawy.

5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

## XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. Ustawy.

2. . Odwołanie przysługuje  wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.

3. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

3. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia  SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

7. Kopię wniesionego odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,  wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza prezesowi izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

## XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Jeżeli Zamawiający dokona wyboru ofert, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwę, siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1  lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

- Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 4. do SIWZ nr 11/P/2010 W jego treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się w porozumieniu z Wykonawcą  wprowadzenie do treści umowy zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych w sposób niekorzystny dla Zamawiającego.

____________________________                         ___________________________________

/Data/                                                                     /Podpis Dyrektora/

Załączniki:

1.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie z art. 36 ust. 4 ustawy P.z.p. – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 3.

4. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4.

5. Projekt umowy- załącznik nr 5.

6. Wzór gwarancji wadialnej – załącznik nr 6

Załącznik nr 1.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr sprawy 11/P/2010

Oświadczam,  że spełniam warunki przedstawione w art.22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., gdyż:

1) posiadam uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowe zapewniającej wykonanie zamówienia;

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                                ..……………………………………………

Załącznik nr 2.

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 36, ust. 4 ustawy P.z.p.

( tj. - Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Nr sprawy 11/P/2010

Oświadczam, że część zamówienia powierzę podwykonawcom / Oświadczam, że żadną z części zamówienia nie powierzę podwykonawcom.*

Wypełnić jeśli dotyczy:

Nazwa i adres podwykonawcy/podwykonawców                      Powierzone zadanie/zadania

…………………………………………………                 …………………………………………………

…………………………………………………                 ………………………………………………….

…………………………………………………                 …………………………………………………

…………………………………………………                 ………………………………………………….

…………………………………………………                 …………………………………………………

…………………………………………………                 ………………………………………………….

Data								PODPIS WYKONAWCY

……………………………….                                                              ………………………………………..

*  (niepotrzebne skreślić) !!!

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

Nr sprawy 11/P/2010

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. - Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Data								PODPIS

……………………………….                                                              ………………………………………..

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 000 EURO (nr sprawy 11/P/2010) na: „Dostawa niezbędnych odczynników do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą nowych analizatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy”

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer fax-u: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP……………………………………

7. REGON……………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 11/P/2010  na dostawę niezbędnych odczynników do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą nowych analizatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy

2. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia zaproponowane w ofercie przez nas są cenami ostatecznymi i nie ulegną podwyższeniu.

3.Oferowany przedmiot zamówienia

Analizator 5 DIFF

Nazwa, typ, model analizatora…………...............………………………………………. Producent………………………………………………Data produkcji…………………… Analizator spełnia/nie spełnia* łącznie wszystkie warunki zawarte w SIWZ w pkt 1.1. *niepotrzebne skreślić

Proponowany komputer, oprogramowanie, monitor LCD, drukarka kolorowa, ups, klawiatura, mysz, inne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Analizator 3DIFF

Nazwa, typ, model analizatora…………...............………………………………………. Producent………………………………………………Data produkcji…………………… Analizator spełnia/nie spełnia* łącznie wszystkie warunki zawarte w SIWZ w pkt 1.3. *niepotrzebne skreślić

Proponowany komputer, oprogramowanie, monitor LCD, drukarka kolorowa, ups, klawiatura, mysz, inne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Łączna wartość zamówienia  za 3-letnią dzierżawę 2 analizatorów 5DIFF wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dostawą odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 151 000 oznaczeń morfologii krwi, w tym 98 000 morfologii bez rozmazu i 53 000 morfologii z rozmazem oraz  3-letnia dzierżawa  1 analizatora 3DIFF wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dostawą odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej do codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 18 300 oznaczeń morfologii krwi wynosi:

brutto: ….………….………….….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

W tym

a) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 2 analizatorów 5DIFF wraz z osprzętem i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

b)wartość odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 151 000 oznaczeń morfologii krwi, w tym 98 000 morfologii bez rozmazu i 53 000 morfologii z rozmazem na analizatorach 5DIFF wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

c) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 1 analizatora 3DIFF wraz z osprzętem i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

d)wartość odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 18 300 oznaczeń morfologii krwi na analizatorze 3DIFF wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

5. pełny koszt jednego oznaczenia morfologii krwi bez rozmazu na analizatorze 5DIFF ze względu na zużycie odczynników, kontroli i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

brutto: ….………….……….PLN

6.  pełny koszt jednego oznaczenia morfologii krwi z rozmazem na analizatorze 5DIFF ze względu na zużycie odczynników, kontroli i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

brutto: ….………….……….PLN

7 .pełny koszt jednego oznaczenia morfologii krwi na analizatorze 3DIFF ze względu na zużycie odczynników, kontroli i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

brutto: ….………….……….PLN

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

11. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  nr………………………, niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie  zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie: ………………………………. …………………………………………………

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ  nr  11/P/2010 oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
…………………………………

…………………………………

…………………………………

16. Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach

17. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO 2 ANALIZATORÓW 5DIFF

| Lp | Nazwa odczynnika, kontroli, materiału zużywalnego i innych | Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań potrzebnych do wykonania zamówienia | Cena netto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO 1 ANALIZATORA 3DIFF

| Lp | Nazwa odczynnika, kontroli, materiału zużywalnego i innych | Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań potrzebnych do wykonania zamówienia | Cena netto opakowania | wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/

Załącznik nr 5

UMOWA NR 11/P/2010- projekt

Podpisana w dniu ………..r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław  zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677 w Krajowym Rejestrze Sadowym,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa:

Dyrektor – Ryszard Kozłowski

a:

…………………………………….

…………………………………………..

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr  …………………. w Sądzie Rejonowym dla ………………………………………………

zwana dalej „Wykonawca” , którego reprezentuje:

……………………………………………………………

Niniejsza umowa została poprzedzona postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm) zwanej dalej „Ustawą” na : „Dostawa niezbędnych odczynników do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą nowych analizatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 11/P/2010 oraz oferta Wykonawcy  z dnia …………. stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz  oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

§ 1

przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

„Dostawa niezbędnych odczynników do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą nowych analizatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy”

§ 2

warunki i termin dostawy

2. Strony ustalają następujące terminy dostawy:

2.1  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej dostawy, instalacji, uruchomienia i walidacji urządzeń wraz z osprzętem oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń  odpowiednio w RCKiK we Wrocławiu i Oddziale Terenowym w Głogowie.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dwóch analizatorów wraz z osprzętem w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy do RCKiK we Wrocławiu i jednego analizatora wraz z osprzętem do Oddziału Terenowego w Głogowie.

2.3. Miejsce instalacji dwóch analizatorów wraz z osprzętem: Pracownia Hematologiczna, parter, budynek RCKiK we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, w godzinach od 8-14.

Miejsce instalacji jednego analizatora wraz z osprzętem: Oddział Terenowy w Głogowie, ul. Kościuszki 15, w godzinach od 8-14.

2.4. Dostawa odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych sukcesywnie na pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych  od  daty złożenia zamówienia, odpowiednio do RCKiK we Wrocławiu  i OT w Głogowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00.

2.5. Jednostkową dostawę uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu zamówionej ilości i rodzaju zamawianego asortymentu odpowiednio do magazynu RCKiK i OT w Głogowie

- 2.6. Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Zamawiającego odpowiednio do RCKiK we Wrocławiu  i OT w Głogowie.

§ 3

wynagrodzenie i warunki płatności

3.1. Łączna wartość zamówienia  za 3-letnią dzierżawę 2 analizatorów 5DIFF wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dostawą odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 151 000 oznaczeń morfologii krwi, w tym 98 000 morfologii bez rozmazu i 53 000 morfologii z rozmazem oraz  3-letnia dzierżawa  1 analizatora 3DIFF wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dostawą odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej do codziennej kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 18 300 oznaczeń morfologii krwi wynosi:

brutto: ….………….………….….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

W tym

a) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 2 analizatorów 5DIFF wraz z osprzętem i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

b)wartość odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 151 000 oznaczeń morfologii krwi, w tym 98 000 morfologii bez rozmazu i 53 000 morfologii z rozmazem na analizatorach 5DIFF wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

c) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 1 analizatora 3DIFF wraz z osprzętem i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

d)wartość odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do wykonania 18 300 oznaczeń morfologii krwi na analizatorze 3DIFF wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

3.2. Wartość, o której mowa w ust.1 jest rozumiana jako DDP (zgodnie z INCOTERMS_2000) i obejmuje między innymi:

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/ wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,

c/ ubezpieczenie towaru za granica i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu,

d/ koszty załadunku i rozładunku w pomieszczeniu magazynowym wskazanym przez Zamawiającego

e/ wszelkie koszty odprawy celnej,

f/ cło i podatek VAT.

g/ koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

3.3. Z tytułu czynszu dzierżawnego analizatora – płatność realizowana będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT  wystawionej na koniec miesiąca, którego płatność dotyczy;

3.4. Za każdorazową dostawę odczynników do badań, odczynników do konserwacji, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych  - płatność będzie realizowana sukcesywnie za każdą zrealizowaną dostawę w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT .

3.5 Na fakturach musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.

§ 4

obowiązki wykonawcy

4.1.Wykonawca zapewni sprawność urządzeń (analizator i dodatkowe wyposażenie) przez okres  nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy.

4.2. Wykonawca zapewni 9 miesięczny  termin ważności odczynników od daty dostawy i 3 miesięczny termin ważności krwi kontrolnej od daty dostawy

4.3. Wykonawca zapewni sprawność zamontowanych części zamiennych (podzespołów)  przez okres  nie krótszy niż sprawność analizatora.

4.4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis (robocizna, koszt wymienianych części/podzespołów dojazdy, koszty delegacji) w okresie 36 miesięcy od daty dostawy i realizowany w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii. Możliwość zgłaszania awarii od pon do pt , w godzinach 8-18, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. W przypadku wystąpienia poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, Wykonawca  wstawi zamienny analizator o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

4.5. Wykonawca zapewni bezpłatny roczny przegląd i walidację zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producenta. Bezpłatna walidacja po dostawie analizatora do siedziby Zamawiającego przed rozpoczęciem eksploatacji i po każdej naprawie.

4.6. Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania analizatora w czasie trwania umowy.

§ 5

odstąpienie od umowy

5.1. Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności:

a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem, a w szczególności, gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi złą realizację umowy.

b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.2. Odstąpienie od umowy na podstawie pkt. 5.1 wywiera skutek  wyłącznie  na przyszłość, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z    tytułu wykonanej części umowy.

§ 6

kary umowne

6.1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić     Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 3.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 w pkt. 5.1 a

b) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki

c) w wysokości 0,1% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, określonego w § 3 pkt 3.1  za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki w dostawie urządzeń zastępczych.

d) w wysokości 0,1% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, określonego w § 3 pkt 3.1  za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania zgłoszonej awarii

6.2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

6.3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

postanowienia końcowe

7.1. Umowa obowiązuje w okresie …….. miesięcy od daty jej  podpisania lub do wyczerpania kwoty umowy

7.2. Osobami do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

a) ze strony Zamawiającego –  ……………………. w sprawach finansowych – Jacek Blicharski tel. 071 37 15 885

b) ze strony Wykonawcy – …………………………………………………

7.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

7.5. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A :						 Z A M A W I A J A C Y :

Załącznik nr 6

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania,   o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co  najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji.