Załącznik nr 5.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ( BEZWZGLĘDNIE WYMAGANYCH)

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA2** | PARAMETR OFEROWANY(wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania dla mikrokuwet: |  |  |
| 1. | Jednorazowe plastikowe mikrokuwety pomiarowe będące precyzyjną kapilarą zawierającą suchy odczynnik chemiczny | spełnia/ nie spełnia* |  |
| 2. | Pojemność mikrokuwety: ok. 10 μl krwi włośniczkowej | spełnia/ nie spełnia* |  |
| II. | Wymagania dla hemoglobinometrów: Nazwa/Typ/model/nr katalogowy wg producenta/producent/rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | Każdy hemoglobinometr posiadać musi możliwość: - 1.1. wykonywania pomiaru poziomu hemoglobiny w ciągu 1 minuty z dokładnością pomiaru +/-0,1 g/dl w zakresie 0-25,6 g/dl - 1.2. identyfikacji próbki badanej i kontrolnej poprzez kod kreskowy w standardzie ISBT 128 za pomocą czytnika kodów i ekranu dotykowego (w przypadku uszkodzonego kodu kreskowego) -1.3. wykonania powtórnego oznaczenia od jednego dawcy (dla jednego numeru donacji) i wyboru wyniku ostatecznego przez użytkownika -1.4. wpisania komentarza przy otrzymanym wyniku -1.5. zaznaczenia rodzaju krwi badanej (krew włośniczkowa, żylna) -1.6.wprowadzenia danych dotyczących krwi kontrolnej i kuwety kontrolnej (numer serii, data ważności, zakresy referencyjne) przy pomocy czytnika z kodów kreskowych umieszczonych na etykietach opakowań materiałów kontrolnych - 1.7. identyfikacji operatora: nazwisko i imię, kod | 1.1. spełnia/ nie spełnia* 1.2. spełnia/ nie spełnia* 1.3. spełnia/ nie spełnia* 1.4. spełnia/ nie spełnia* 1.5.spełnia/ nie spełnia* 1.6. spełnia/ nie spełnia* 1.7. spełnia/ nie spełnia* | 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. |
| 2. | Podczas pracy hemoglobinometr będzie zasilany poprzez: 1- zasilacz prądem zmiennym 220-240 V; 2- akumulator, który pozwala na przeprowadzenie minimum 120 badań bez dodatkowego doładowania | spełnia/ nie spełnia* |  |
| 3. | Każdy hemoglobinometr będzie zapakowany w walizkę transportową | spełnia/ nie spełnia* |  |

* - spełnia/ nie spełnia – niepotrzebnie skreślić

2* w przypadku niespełnienia choćby jednego parametru granicznego  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podst. art. 89. ust. 1, pkt 2  ustawy P.z.p.

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/